### 土壤全氮

### 凯氏法消解，AA3型连续流动分析仪测定

全氮	硫酸-催化剂消解法	德国SEAL流动分析仪Auto Analyzer3

- 一、方法原理

AA3型连续流动分析仪主要由采样器、泵、化学模块及数字比色计组成。采用空气片段连续流动分析技术，将样品和试剂在一个连续流动的系统中均匀混合，每个样品被均匀的气泡分割，以降低液体的扩散度及样品之间的交叉污染。连接的电脑装有操作软件（AACE），能进行自动分析的控制和计算。分析流程是标准溶液和样品通过采样器被蠕动泵吸出并流过整个系统，同时泵还连续不断地输送各个分析方法所需的试剂，并吸入空气将流体分割成片段，在同样条件下（包括时间、流动速度、温度、清洗比等），每个片段在混合圈中充分混合并发生反应生成有色化合物，通过检测器比色，最后将比色信号输入电脑，软件进行数据处理并生成报告。

AA3型连续流动分析仪测定全氮的化学原理是样品（消解液）中的铵态氮与水杨酸钠和次氯酸钠反应生成蓝色化合物，在660 nm波长处测定其吸收值，以硝普钠作为催化剂。此反应要求pH为12.8~13.1，NH4+-N测定范围为0~25 mg·L-1。

- 二、主要仪器

AA3型连续流动分析仪、消煮炉、100 mL刻度消煮管。

- 三、试剂

1．缓冲溶液：分别称取35.8 g Na2HPO4·12H2O，50 g酒石酸钾纳及一定量的NaOH（根据待测液的硫酸浓度确定）溶解于约600 mL蒸馏水中，定容至1000 mL，再加2 mL Brij-35（聚氧乙烯月桂醚）混匀。

2．水杨酸钠：将40 g水杨酸钠溶于约600 mL蒸馏水中，加1 g硝普钠定容至1000 mL。

3．次氯酸钠：取3 mL含有效氯52.5 g的次氯酸钠溶液于60 mL蒸馏水中，定容至100 mL。

4．混合催化剂：将K2SO4和CuSO4·5H2O按m(K2SO4)：m(CuSO4·5H2O)=10:1的比例混合研磨，过0.20 mm筛后充分混匀。

5．吸样器冲洗液：与待测液体积分数相同的硫酸溶液。

以上所用试剂均为分析纯。

- 四、操作步骤

1．消解：称取土样0.5 g左右（精确到0.0001 g）于100 mL刻度消煮管中，再准确加入1.85 g混合催合剂，5 mL浓硫酸，放在消煮炉上消解，同时做空白试验。消煮结束后将样品稍冷却，加入少量水摇动，防止结晶，最后定容至刻度放置，待澄清后用上清液测定。空白洗入50 mL容量瓶中定容至刻度，备用。

2．标准曲线的配制：吸取上述空白溶液25 mL于50 mL容量瓶中，再分别给容量瓶中加入50 mg·L-1的NH4+-N标准溶液，配制成含NH4+-N分别为0、1、2、4、6、8 mg·L-1的标准系列。

3．测定：小心地用上清液润洗样品杯，然后再用上清液装杯。在样品托盘上先装入标准曲线杯（从大到小的顺序），再装样品杯用AA3连续流动分析仪测定。

- 五、结果计算

土壤中全氮含量（g·kg-1）=ρ×100m1000

式中：ρ——打印出的报告中待测液NH4+-N的质量浓度（μg·mL-1）；

100——测定体积（mL）；

1000——将μg换解成g；

- m——烘干土样质量（g）。

- 参考文献

Bran-LuBBe. Continous FLW Applications, Total kjeldahe Nitrogen in acid Digests.