# 土壤理化性质的测定

## 土壤八大离子的测定

### 1.1  土壤钾和钠的测定——火焰光度法

钾钠	火焰光度法	火焰光度计，上海仪电分析仪器有限公司

一、方法原理

K、Na元素通过火焰燃烧容易激发而放出不同能量的谱线，用火焰光度计测试出来，以确定土壤溶液中的K、Na含量。为抵消K、Na二者的干扰，可把K、Na配成混合标准溶液，而待测液中Ca对于K干扰不大，但对Na影响较大。当Ca浓度达400 mg·kg-1对K测定无影响，而Ca浓度在20 mg·kg-1时对Na就有干扰，可用Al2(SO4)3抑制Ca的激发减少干扰，其它Fe3+ 200 mg·kg-1，Mg2+500 mg·kg-1时对K、Na测定皆无干扰，在一般情况下（特别是水浸出液）上述元素均未达到此限。

二、仪器

火焰光度计。

三、试剂

1．约 c= 0.1 mol·L-1 1/6 Al2(SO4)3溶液：称取Al2(SO4)3 34 g或Al2(SO4)3·18H2O 66 g溶于水中，稀释至1 L。

2．K标准溶液：称取在105℃烘干4~6 h的分析纯KCl 1.9069 g溶于水中，定容至1000 mL，则含Na为1000 μg·mL-1。吸取此液100 mL，定容成1000 mL，则得100 μg·mL-1 K标准液。

3．Na标准溶液：称取在105℃烘干4~6 h的分析纯NaCl 2.542 g溶于水中，定容至1000 mL，则含Na为1000 μg·mL-1。吸取此液250 mL定容成1000 mL则得250 μg·mL-1Na标准液。

将K、Na两标准溶液按照需要可配成不同浓度和比例的混合标准溶液（如将K 100 μg·mL-1和Na 250 μg·mL-1标准溶液等量混合则得K 50 μg·mL-1和Na 125 μg·mL-1的混合标准溶液，贮在塑料瓶中备用）。

四、操作步骤

吸取土壤浸出液10~20 mL，放入50 mL量瓶中，加Al2(SO4)3溶液1 mL，定容。然后，在火焰光度计上测试（每测一个样品都要用水或被测液充分吸洗喷雾系统），记录检流计读数，在标准曲线上查出它们的浓度；也可利用带有回归功能的计算器算出待测液的浓度。

标准曲线的制作。吸取K、Na混合标准溶液0，2，4，6，8，10，12，16，20 mL，分别移入9个50 mL的量瓶中，加Al2(SO4)3 1 mL，定容，则分别含K为0，2，4，6，8，10，12，16，20 μg·mL-1和含Na为0，5，10，15，20，25，30，40，50 μg·mL-1。

用上述系列标准溶液，在火焰光度计或原子吸收分光光度计上，用各自的滤光片分别测出K和Na在检流计上的读数。以检流计读数作为纵坐标。以浓度作为横坐标，在直角坐标纸上绘出K、Na的标准曲线；或输入带有回归功能的计算器，求出回归方程。

五、结果计算

土壤水溶性K+，Na+含量(g⋅kg−1)=ρ(K+,Na+)×50×ts×10−3m

式中：ρ(K+,Na+)——钾或钠的质量浓度（μg·mL-1）；

ts——分取倍数；

50——待测液体积（mL）；

m——烘干样品质量（g）。

### 1.2  钙和镁的测定——EDTA滴定法

钙镁	EDTA滴定法  	德国普兰德Titrette滴定仪

一、方法原理

EDTA能与许多金属离子Mn、Cu、Zn、Ni、Co、Ba、Sr、Ca、Mg、Fe、Al等起配合反应，形成微离解的无色稳定性配合物。

但在土壤水溶液中除Ca2+和Mg2+外，能与EDTA配合的其它金属离子的数量极少，可不考虑。因而可用EDTA在pH 10时直接测定Ca2+和Mg2+的数量。

干扰离子加掩蔽剂消除，待测液中Mn、Fe、Al等金属含量多时，可加三乙醇胺掩蔽。1:5的三乙醇胺溶液2 mL能掩蔽5~10 mg Fe、10 mg Al、4 mg Mn。

当待测液中含有大量CO32-或HCO3-时，应预先酸化，加热除去CO2，否则用NaOH溶液调节待测溶液pH 12以上时会有CaCO3沉淀形成，用EDTA滴定时，由于CaCO3逐渐离解而使滴定终点拖长。

当单独测定Ca时，如果待测液含mg2+超过Ca2+的5倍，用EDTA滴Ca2+时应先稍加过量的EDTA，使Ca2+先和EDTA配合，防止碱化时形成的Mg(OH)2沉淀对Ca2+吸附。最后再用CaCl2标准溶液回滴过量EDTA。

单独测定Ca时，使用的指示剂有紫尿酸铵，钙指示剂（NN）或酸性铬蓝K等。测定Ca、Mg含量时使用的指示剂有铬黑T，酸性铬蓝K等。

二、主要仪器

电磁搅拌器、10 mL半微量滴定管

三、试剂

1．4 mol·L-1的氢氧化钠溶液：溶解氢氧化钠40 g于水中，稀释至250 mL，贮于塑料瓶中，备用。

2．铬黑T指示剂：溶解铬黑T 0.2 g于50 mL甲醇中，贮于棕色瓶中备用，此液每月配制1次，或者溶解铬黑T 0.2 g于50 mL二乙醇胺中，贮于棕色瓶。这样配制的溶液比较稳定，可用数月。或者称铬黑T 0.5 g与干燥分析纯NaCl 100 g共同研细，贮于棕色瓶中，用毕即刻盖好，可长期使用。

3．酸性铬蓝K萘酚绿B混和指示剂（K-B指示剂）：称取酸性铬蓝K 0.5 g和萘酚绿B 1 g与干燥分析纯 NaCl 100 g共同研磨成细粉，贮于棕色瓶中或塑料瓶中，用毕即刻盖好。可长期使用。或者称取酸性铬蓝K 0.1 g，萘酚绿B 0.2 g，溶于50 mL水中备用，此液每月配制1次。

4．浓HCl（化学纯，ρ=1.19 g·mL-1）。

5．1:1HCl（化学纯）。取1份盐酸加1份水。

6．pH 10缓冲溶液：称取氯化铵（化学纯）67.5 g溶于无二氧化碳的水中，加入新开瓶的浓氨水（化学纯，密度0.9 g·mL-1，含氨25 %）570 mL，用水稀释至1 L，贮于塑料瓶中，并注意防止吸收空气中的二氧化碳。

7．0.01 mol·L-1Ca标准溶液：准确称取在105 ℃下烘4~6 h的分析纯CaCO3 0.5004 g。溶于25 mL 0.5 mol·L-1HCl中，煮沸除去CO2，再用无CO2蒸馏水洗入500 mL量瓶，并稀释至刻度。

8．0.01 mol·L-1EDTA标准溶液：取EDTA二钠盐3.720 g溶于无二氧化碳的蒸馏水中，微热溶解，冷却定容至1000 mL。用标准Ca2+溶液标定，贮于塑料瓶中，备用。

四、操作步骤

1．钙的测定：吸取土壤浸出液或水样10~20 mL（含Ca 0.02~0.2 mol）放在150 mL烧杯中，加1:1 HCl 2滴，加热1 min，除去CO2，冷却，将烧杯放在磁搅拌器上，杯下垫一张白纸，以便观察颜色变化。

给此液中加4 mol·L-1的NaOH 3 滴中和HCl，然后每5 mL待测液再加1滴NaOH和适量K—B指示剂，搅动以便形成Mg(OH)2沉淀。

用EDTA标准溶液滴定，其终点由紫红色至蓝绿色。当接近终点时，应放慢滴定速度，5~10 s加1滴。如果无磁搅拌器时应充分搅动，谨防滴定过量，否则将会得不到准确终点。记下EDTA用量（V1）。

2．Ca、Mg合量的测定：吸取土壤浸出液或水样10~20 mL（每份含Ca和Mg 0.01~0.1 mol）放在150 mL的三角瓶中，加1:1 HCl 2滴摇动，加热至沸1min，除去CO2，冷却。加3.5mL pH10缓冲液，加1~2滴铬黑T指示剂，用EDTA标准溶液滴定，终点颜色由深红色到天蓝色，如加KB指示剂则终点颜色由紫红变成蓝绿色，消耗EDTA量（V2）。

五、结果计算

土壤水溶性镁（1/2Mg）含量(cmol⋅kg-1）=c(EDTA）×(V2−V1)×2×tsm×100

土壤水溶性镁(Mg)含量(g⋅kg-1)=c(EDTA）×(V2−V1)×ts×0.0244m×1000

式中：V1——滴定Ca2+时所用的EDTA体积（mL）；

V2——滴定Ca2+、Mg2+含量时所用的EDTA体积（mL）；

c(EDTA）——EDTA标准溶液的浓度（mol·L-1）；

ts——分取倍数；

m——烘干土壤样品的质量（g）。

### 1.3、碳酸根和重碳酸根的测定——双指示剂—中和滴定法

碳酸根和重碳酸根	双指示剂—中和滴定法  	德国普兰德Titrette滴定仪

在盐土中常有大量HCO3-，而在盐碱土或碱土中不仅有HCO3-，也有CO32-。在盐碱土或碱土中OH-很少发现，但在地下水或受污染的河水中会有OH-存在。

在盐土或盐碱土中由于淋洗作用而使Ca2+或Mg2+在土壤下层形成CaCO3和MgCO3或者CaSO4·2H2O和MgSO4·H2O沉淀，致使土壤上层Ca2+、Mg2+减少，Na+/（Ca2++ Mg2+）比值增大，土壤胶体对Na+的吸附增多，这样就会导致碱土的形成，同时土壤中就会出现CO32-。这是因为土壤胶体吸附的钠水解形成NaOH，而NaOH又吸收土壤空气中的CO2形成Na2CO3之故。因而CO32-和HCO3-是盐碱土和碱土中的重要成分。

土壤—Na++H2O    土壤—H+ + NaOH

2NaOH+CO2    Na2CO3+H2O

Na2CO3+CO2+H2O    2NaHCO3

一、方法原理

土壤水浸出液的碱度主要决定于碱金属和碱土金属的碳酸盐及重碳酸盐。溶液中同时存在碳酸根和重碳酸根时，可以应用双指示剂进行滴定。

Na2CO3+HCl = NaHCO3+NaCl（pH8.3为酚酞终点）          （1）

NaHCO3+HCl = NaCl+CO2+H2O（pH4.1为溴酚蓝终点）        （2）

由标准酸的两步用量可分别求得土壤中CO32-和HCO3-的含量。滴定时标准酸如果采用H2SO4，则滴定后的溶液可以继续测定Cl-的含量。对于质地粘重，碱度较高或有机质含量高的土壤，会使溶液带有黄棕色，终点很难确定，可采用电位滴定法（即采用电位计指示滴定终点）。

二、试剂

1．5 g·L-1酚酞指示剂：称取酚酞指示剂0.5 g，溶于100 mL 600 mL·L-1的乙醇中。

2．1 g·L-1溴酚蓝（Bromophenol blue）指示剂：称取溴酚蓝0.1 g在少量950 mL·L-1乙醇中研磨溶解，然后用乙醇稀释至100 mL。

3．0.01 mol·L-1（1/2H2SO4）标准溶液：量取的浓H2SO4（比重1.84）2.8 mL加水至1 L，将此溶液再稀释10倍，再用标准硼砂标定其准确浓度。

三、操作步骤

吸取两份10~20 mL土水比为1:5的土壤浸出液，放入100 mL的烧杯中。

把烧杯放在磁搅拌器上开始搅拌，或用其他方式搅拌，加酚酞指示剂1~2滴（每10 mL加指示剂1滴），如果有紫红色出现，即表示有碳酸盐存在，用H2SO4标准溶液滴定至浅红色刚一消失即为终点，记录所用H2SO4溶液的mL数（V1）。

溶液中再加入溴酚蓝指示剂1~2滴（每5 mL加指示剂1滴）。在搅拌中继续用标准H2SO4溶液滴定至蓝紫色刚褪去即为终点，记录加溴酚蓝指示剂后滴定所用H2SO4标准溶液的mL数（V2）。

四、结果计算

式中：V1——酚酞指示剂达终点时消耗的H2SO4 mL数，此时碳酸盐只是半中和，故2×V1；

V2——溴酚蓝为指示剂达终点时消耗的H2SO4体积（mL）；

c——1/2H2SO4标准溶液的浓度（mol·L-1）；

ts——分取倍数；

m——烘干土样质量（g）；

0.0300和0.0610——分别为1/2 CO32-和HCO3-的摩尔质量（kg·mol-1）。

### 1.4  氯离子的测定——硝酸银滴定法

氯离子	硝酸银滴定法  	德国普兰德Titrette滴定仪

土壤中普遍都含有Cl-，它的来源有许多方面，但在盐碱土中它的来源主要是含氯矿物的风化、地下水的供给、海水浸漫等方面。由于Cl-在盐土中含量很高，有时高达水溶性总盐量的80%以上，所以常被用来表示盐土的盐化程度，作为盐土分类和改良的主要参考指标。因而盐土分析中Cl-是必须测定的项目之一，甚至有些情况下只测定Cl-就可判断盐化程度。

以二苯卡贝肼为指示剂的硝酸汞滴定法和以K2CrO4为指示剂的硝酸银滴定法（莫尔法），都是测定Cl-的离子的好方法。前者滴定终点明显，灵敏度较高，但需调节溶液酸度，手续较繁。后者简便快速，应用较广，滴定在中性或微酸性介质中进行，尤其适用于盐渍化土壤中Cl-测定，待测液如有颜色可用电位滴定法。氯离子选择性电极法也被广泛使用。

一、方法原理

用AgNO3标准溶液滴定Cl-是以K2CrO4为指示剂，其反应如下：

Cl−+Ag+→AgCl↓(白色)

CrO4  2++2Ag+→Ag2CrO4↓(棕红色)

AgCl和Ag2CrO4虽然都是沉淀，但在室温下，AgCl的溶解度（1.5×10-3 g·L-1）小于Ag2CrO4的溶解度（2.5×10-2 g·L-1），所以当溶液中加入AgNO3时，Cl-首先与Ag+作用形成白色AgCl沉淀，当溶液中Cl-全被Ag+沉淀后，则Ag+就与K2CrO4指示剂作用，形成棕红色的Ag2CrO4沉淀，此时即达终点。

用AgNO3滴定Cl-时应在中性溶液中进行，因为在酸性环境中会发生如下反应：

CrO4  2++H+→HCrO4  −

因而降低了K2CrO4 指示剂的灵敏性，如果在碱性环境中则：

Ag++OH−→AgOH↓

而AgOH饱和溶液中的Ag+ 浓度比Ag2CrO4饱和液中的小，所以AgOH将先于Ag2CrO4沉淀出来，因此，虽达Cl-到达滴定终点而无棕红色沉淀出现，这样就会影响Cl-的测定。所以用测定CO32-和HCO3-以后的溶液进行Cl- 的测定比较合适。在黄色光下滴定，终点更易辨别。

如果从苏打盐中提出的浸出液颜色发暗不易辨别终点颜色变化时，可用电位滴定法代替。

二、试剂

1．50 g·L-1铬酸钾指示剂：溶解K2CrO4 5 g于大约75 mL水中，滴加饱和的AgNO3溶液，直至出现棕红色Ag2CrO4沉淀为止，避光放置24 h，倾清或过滤除去Ag2CrO4沉淀，半清液稀释至100 mL，贮在棕色瓶中，备用。

2．0.025 mol·L-1硝酸银标准溶液：将105℃烘干的AgNO3 4.2468 g于溶解于水中，稀释至1 L。必要时用0.01 mol·L-1KCl溶液标定其准确浓度。

三、操作步骤

用滴定碳酸盐和重碳酸盐以后的溶液继续滴定Cl-。如果不用这个溶液，可另取两份土壤浸出液，用饱和NaHCO3溶液或0.05 mol·L-1H2SO4溶液调至酚酞指示剂红色褪去。

每5 mL溶液加K2CrO4指示剂1滴，在磁搅拌器上，用AgNO3标准溶液滴定。无磁搅拌器时，滴加AgNO3时应随时搅拌或摇动，直至刚好出现棕红色沉淀不再消失为止。

四、结果计算

土壤中Cl−含量(cmol⋅kg-1)=c×V×tsm×100

土壤中Cl-的含量（g·kg-1）= Cl-,(cmol⋅kg-1)×0.3545

式中：V——消耗AgNO3标准液体积（mL）；

c——AgNO3摩尔浓度（mol·L-1）；

0.03545——Cl-的摩尔质量（kg·mol-1）。

m——烘干土样质量（g）。

### 1.5  硫酸根的测定——EDTA间接络合滴定法

硫酸根	EDTA间接络合滴定法  	德国普兰德Titrette滴定仪

在干旱地区的盐土中易溶性盐往往以硫酸盐为主。硫酸根分析是水溶性盐分析中比较麻烦的一个项目。经典方法是硫酸钡沉淀称重法，但由于手续繁琐而妨碍了它的广泛使用。近几十年来，滴定方法的发展，特别是EDTA滴定方法的出现有取代重量法之势。硫酸钡比浊测定SO42-虽然快速方便，但易受沉淀条件的影响，结果准确性差。硫酸—联苯胺比浊法虽然精度差，但作为野外快速测定硫酸根还是比较方便的。用铬酸钡测定SO42-，可以用硫代硫酸钠滴定法，也可以用CrO42-比色法，前者比较麻烦，后者较快速，但精确度较差。四羟基醌（二钠盐）可以快速测SO42-。四羟基醌（二钠盐）是一种Ba2+的指示剂，在一定条件下，四羟基醌与溶液中的Ba2+形成红色络合物。所以可用BaCl2滴定来测定SO42-。

一、方法原理

用过量氯化钡将溶液中的硫酸根完全沉淀。为了防止BaCO3沉淀的产生，在加入BaCl2溶液之前，待测液必须酸化，同时加热至沸以赶出CO2，趁热加入BaCl2溶液以促进BaSO4沉淀，形成较大颗粒。

过量Ba2+连同待测液中原有的Ca2+和Mg2+，在pH 10时，以铬黑T指示剂，用EDTA标准液滴定。为了使终点明显，应添加一定量的镁。从加入钡镁所消耗EDTA的量（用空白标定求得）和同体积待测液中原有Ca2+、Mg2+所消耗的EDTA的量之和减去待测液中原有Ca2+、Mg2+以及与SO42-作用后剩余钡及镁所消耗的EDTA量，即为消耗于沉淀SO42-和Ba2+量，从而可求出SO42-量。如果待测溶液中SO42-浓度过大，则应减少用量。

二、试剂

1．钡镁混合液：称BaCl2·2H2O（化学纯）2.44 g和MgCl2·6H2O（化学纯）2.04 g溶于水中，稀释至1 L，此溶液中Ca2+和Mg2+的浓度各为0.01 mol·L-1，每mL约可沉淀SO4  2−1 mg。

2．HCl（1:4）溶液：一份浓盐酸（HCl，ρ≈1.19 g·mL-1，化学纯）与四份水混合。

3．0.01 mol·L-1EDTA二钠盐标准溶液：取EDTA二钠盐3.720 g溶于无CO2的蒸馏水中，微热溶解，冷却定容至1000 mL。用标准Ca2+溶液标定，方法同滴定Ca2+。此液贮于塑料瓶中备用。

4．pH10的缓冲溶液：称取氯化铵（NH4Cl，分析纯）33.75 g溶于150 mL水中，加氨水285 mL，用水稀释至500 mL。

5．铬黑T指示剂和K-B指示剂。

铬黑T指示剂：溶解铬黑T 0.2 g于50 mL甲醇中，贮于棕色瓶中备用，此液每月配制1次，或者溶解铬黑T 0.2 g于50 mL二乙醇胺中，贮于棕色瓶。这样配制的溶液比较稳定，可用数月。或者称铬黑T 0.5 g与干燥分析纯NaCl 100 g共同研细，贮于棕色瓶中，用毕即刻盖好，可长期使用。

酸性铬蓝K萘酚绿B混和指示剂（K-B指示剂）：称取酸性铬蓝K 0.5 g和萘酚绿B 1 g与干燥分析纯 NaCl 100 g共同研磨成细粉，贮于棕色瓶中或塑料瓶中，用毕即刻盖好。可长期使用。或者称取酸性铬蓝K 0.1 g，萘酚绿B 0.2 g，溶于50 mL水中备用，此液每月配制1次。

三、操作步骤

1．吸取25.00 mL土水比为1:5的土壤浸出液于150 mL三角瓶中，加HCl（1:4）5滴，加热至沸，趁热用移液管缓缓地准确加入过量25~100%的钡镁混合液（5~10 mL）（注1）继续微沸5 min，然后放置2 h以上。

加pH 10缓冲溶液5 mL，加铬黑T指示剂1~2滴，或K-B指示剂1小勺（约0.1 g），摇匀。用EDTA标准溶液滴定由酒红色变为纯蓝色。如果终点前颜色太浅，可补加一些指示剂，记录EDTA标准溶液的体积（V1）。

2．空白标定。取25mL水，加入HCl（1:4）5滴，钡镁混合液5或10mL（用量与上述待测液相同），pH10缓冲溶液5mL和铬黑T指示剂1~2滴或K-B指示剂1小勺（约0.1 g），摇匀后，用EDTA标准溶液滴定由酒红色变为纯蓝色，记录EDTA溶液的体积（V2）。

3．土壤浸出液中钙镁含量的测定（如土壤中Ca2+、Mg2+已知，可免去此步骤）。

吸取上述土壤浸出液相同体积，记录EDTA溶液的用量（V3）。

四、结果计算

土壤中水溶性1/2SO4  2−的含量(cmol⋅kg−1)=c(EDTA)×(V2+V3−V1)×ts×2m×100

土壤水溶性SO42-含量（g·kg-1）=1/2 SO42-（cmol⋅kg−1）×0.480

式中：

V1——待测液中原有Ca2+、Mg2+以及SO4  2−作用后剩余钡镁剂所消耗的总EDTA溶液的体积（mL）；

V2——钡镁剂（空白标定）所消耗的EDTA溶液的体积（mL）；

V3——同体积待测液中原有Ca2+、Mg2+所消耗的EDTA溶液的体积（mL）；

c——EDTA标准溶液的摩尔浓度（cmol⋅kg−1）;

0.0480——1/2 SO42－的摩尔质量（kg·mol-1）;

m——烘干土样质量（g）。

注1：由于土壤中SO4  2−含量变化较大，有些土壤SO4  2−含量很高，可用下式判断所加沉淀剂BaCl2是否足量：

V2+V3-V1=0,表明土壤中无SO4  2−。V2+V3-V1=0<0,表明操作错误。

如果V2+V3-V1=A(mL),A+A×25%≤所加BaCl2体积，表明所加沉淀剂足量。A+A×25%＞所加BaCl2体积，表明所加沉淀剂不够，应重新少取待测液，或者多加沉淀剂重新测定SO4  2−。

参考文献

鲍士旦主编. 土壤农化分析 ( 第三版 ). 北京 : 中国农业出版社 , 2000 : 178~200.