## 土壤铵态氮的测定

### 1 mol·L-1 KCl浸提，AA3连续流动分析仪测定

- 氨态氮	氯化钾浸提法	德国SEAL流动分析仪Auto Analyzer3

一、方法原理

样品与水杨酸盐和二氯异氰酸钠反应生成一种蓝色化合物，在660 nm波长测定。硝普钠做为催化剂。可以在水杨酸盐或酚盐中选择任一种方法。MT7模块配置的透析器，能够测定高浓度样品，同时，消除了样品颜色及固体悬浮物的影响。

二、主要仪器

AA3型连续流动分析仪、振荡机。

三、试剂

1．缓冲溶液：溶解40 g柠檬酸三钠到约600 mL水中，稀释到1 L，混匀后加1 mL Brij-35。每周配一次。

2．水杨酸钠：溶解40 g水杨酸钠到约600 mL水中，加1 g硝普钠，稀释到1 L，混匀。每周配一次。

3．DCI（二氯异氰酸钠）：溶解20 g氢氧化钠和3 g DCI到约600 mL水中，混匀后稀释至1 L。稳定1周。参看操作注意事项4。

4．稀释水和吸样器冲洗液：如果使用稀释操作，用含2 mL·L-1 Brij-35、曲拉通、或2 g·L-1十二烷基硫酸钠。

如果同时测定磷酸盐，在稀释水中不要使用Brij-35或曲拉通，因为这些制剂对钼蓝法有影响。

5．吸样器冲洗液：使用不含表面活性物质的纯水，如果分析土壤浸提液或其它不溶于水的样品，使用样品浸提剂做为吸样器冲洗液。

6．0.01 mol·L-1 CaCl2（仅用于浸提土壤）：溶解1.47 g二氯化钙到约600 mL水中，稀释至1 L。稳定时间不确定。

7．1000 mg·L-1 NH4+-N标准溶液：称硫酸铵（A. R）4.717 g溶于蒸馏水中定容1000 mL。

根据需要配制标准曲线，如果分析土壤浸提液或其它不溶于水的样品，使用样品浸提剂稀释标准溶液。

四、操作步骤

1．样品前处理：称取5.00 g新鲜土壤样品于150 mL三角瓶中，加1 mol·L-1 KCl 50 mL，振荡1 h，过滤，滤液作为待测液。同时做土样的含水率。

2．装盘：标准曲线杯由高到低依次装入样品托盘上的1、2、3、4、5、6等杯位（最后一杯为1 mol·L-1 KCl），接下来按次序放置样品杯，在将样品倒入小杯子时，注意用待测液将其润洗2次。

3．安装滤光片、连接泵管与进样器：打开检测器上面的盖子，在通道1或通道2（根据测定范围确定）的滤光片位置装上660 nm滤光片，再按照仪器使用说明连接好管线。

完成以上步骤后，按照仪器使用步骤开机（在此过程中，可编写运行文件）

五、结果计算

土壤NH4+-N含量（mg · kg-1）= 待测液测定值 × 水土比 ×（1+含水率/100）

- 参考文献

Bran-LuBBe. Continous FLW Applications, Ammonia in Waste Water and Soil Extracts and other aqueous samples.

### 硝态氮测定

### 1 mol·L-1 KCl浸提，AA3型连续流动分析仪测定

- 硝态氮	氯化钾浸提法	德国SEAL流动分析仪Auto Analyzer3

- 一、方法原理

在碱性溶液中，硝酸盐在铜的催化作用下，被硫酸肼还原为亚硝酸盐，再和磺胺及N-1-萘基乙二胺二盐酸盐（NEDD）反应生成粉红色化合物，在550 nm波长测定。在还原过程加磷酸是为了降低pH，从而避免了氢氧化钙和氢氧化镁沉淀。还原剂中加锌是抑制铜和有机物配位形成络和物。MT7模块测定高浓度的透析膜消除了样品颜色及固体颗粒的影响。

- 二、主要仪器

AA3型连续流动分析仪、振荡机。

- 三、试剂

1．稀释水和系统冲洗液：取30%Brij-35溶液2 mL，加去离子水至1000 mL。

2．吸样器冲洗液：使用未加表面活性剂的纯水，如果测定土壤浸提液或其它不溶于水的物质，应使用浸提剂作为吸样器冲洗液。

3．硫酸铜储备液：溶解1 g硫酸铜到600 mL去离子水中，定容到1000 mL。

4．硫酸锌储备液：溶解10 g硫酸锌于600 mL去离子水中，定容到1000 mL。

5．显色剂：加正磷酸100 mL到500mL水中，混匀，再加入10 g磺胺和0.5 g NEDD，搅拌直至溶解，定容至1000 mL，保存在棕色瓶中。每周配制一次。试剂吸收值超过0.1A时，需重新配制。

6．1000 mg·L-1 NO3--N标准储备液：称取7.2180 g KNO3，溶解后定容至1 L。必要时，可加2 mL三氯甲烷防腐。

根据需要配根据需要配置工作曲线。如果分析土壤浸提液，工作曲线用浸提剂定容。

7．1000 ppmNO2--N标准储备液：称取NaNO2 4.930 g溶于去离子水中，定容至1000 mL。

8.1 mol·L-1 KCl2（仅用于浸提土壤）：溶解74.5gKCl2到约600 mL水中，稀释至1 L。稳定时间不确定。

- 四、操作步骤

1．样品前处理：称取5.00 g新鲜土壤样品于150 mL三角瓶中，加1 mol·L-1 KCl 50 mL，振荡1 h，过滤，滤液作为待测液。同时测定鲜土的含水率。

2．装盘：标准曲线杯由高到低依次装入样品托盘上的1、2、3、4、5、6等杯位（最后一杯为1 mol·L-1 KCl），接下来按次序放置样品杯。在将样品倒入小杯子时，注意用待测液将其润洗2次。

3．安装滤光片、连接泵管与进样器：打开检测器上面的盖子，在通道1或通道2（根据测定范围确定）的滤光片位置装上550 nm滤光片，再按照仪器使用说明连接好管线。

完成以上步骤后，按照仪器使用步骤开机（在此过程中，可编写运行文件）

- 五、结果计算

土壤NO3--N（mg·kg-1）= 待测液测定值×水土比×（1+含水率/100）

- 参考文献

Bran-LuBBe. Continous FLW Applications, Nitrate and Nitrite in Water, Waste Water and Soil Exeracts and other aqueous samples.

### 氨态氮的测定

### 1 mol·L-1 KCl浸提，AA3连续流动分析仪测定

- 氨态氮	氯化钾浸提法	德国SEAL流动分析仪Auto Analyzer3

一、方法原理

样品与水杨酸盐和二氯异氰酸钠反应生成一种蓝色化合物，在660 nm波长测定。硝普钠做为催化剂。可以在水杨酸盐或酚盐中选择任一种方法。MT7模块配置的透析器，能够测定高浓度样品，同时，消除了样品颜色及固体悬浮物的影响。

二、主要仪器

AA3型连续流动分析仪、振荡机。

三、试剂

1．缓冲溶液：溶解40 g柠檬酸三钠到约600 mL水中，稀释到1 L，混匀后加1 mL Brij-35。每周配一次。

2．水杨酸钠：溶解40 g水杨酸钠到约600 mL水中，加1 g硝普钠，稀释到1 L，混匀。每周配一次。

3．DCI（二氯异氰酸钠）：溶解20 g氢氧化钠和3 g DCI到约600 mL水中，混匀后稀释至1 L。稳定1周。参看操作注意事项4。

4．稀释水和吸样器冲洗液：如果使用稀释操作，用含2 mL·L-1 Brij-35、曲拉通、或2 g·L-1十二烷基硫酸钠。

如果同时测定磷酸盐，在稀释水中不要使用Brij-35或曲拉通，因为这些制剂对钼蓝法有影响。

5．吸样器冲洗液：使用不含表面活性物质的纯水，如果分析土壤浸提液或其它不溶于水的样品，使用样品浸提剂做为吸样器冲洗液。

6．1 mol·L-1 KCl2（仅用于浸提土壤）：溶解74.5gKCl2到约600 mL水中，稀释至1 L。稳定时间不确定。

7．1000 mg·L-1 NH4+-N标准溶液：称硫酸铵（A. R）4.717 g溶于蒸馏水中定容1000 mL。

根据需要配制标准曲线，如果分析土壤浸提液或其它不溶于水的样品，使用样品浸提剂稀释标准溶液。

四、操作步骤

1．样品前处理：称取5.00 g新鲜土壤样品于150 mL三角瓶中，加1 mol·L-1 KCl 50 mL，振荡1 h，过滤，滤液作为待测液。同时测定鲜土的含水率。

2．装盘：标准曲线杯由高到低依次装入样品托盘上的1、2、3、4、5、6等杯位（最后一杯为1 mol·L-1 KCl），接下来按次序放置样品杯，在将样品倒入小杯子时，注意用待测液将其润洗2次。

3．安装滤光片、连接泵管与进样器：打开检测器上面的盖子，在通道1或通道2（根据测定范围确定）的滤光片位置装上660 nm滤光片，再按照仪器使用说明连接好管线。

完成以上步骤后，按照仪器使用步骤开机（在此过程中，可编写运行文件）

五、结果计算

土壤NH4+-N含量（mg · kg-1）= 待测液测定值 × 水土比×（1+含水率/100）

六、注意事项

1．水杨酸试剂

水杨酸钠在酸性条件溶液中沉淀为水杨酸，因此，如果进行酸性条件下的测定（例如，磷酸盐），在测定之前，要将水杨酸钠彻底冲洗出管道，才能泵送下一个测定所需要的试剂。

- 2．干扰

小分子的氨基酸和氨有相似的反应，会使结果偏高。如果所有试剂混合到一起后，溶液 pH 没有达到12.6, 可能产生这一干扰。这主要发生在强酸性的和有缓冲性的样品。强酸性和碱性样品必须在分析前基本被中和。

高浓度的金属离子会生成氢氧化物沉淀，导致重现性较差。

为了消除浸提液中有机成分（高分子量化合物）的干扰，应通过 MT7 的自动程序透析样品，也可用活性炭过滤，选择这一方法时，样品中氨浓度的改变可以被消除。样品中颗粒大于0.1 mm时，应将其过滤。

- 3．最终 pH（用水杨酸试剂）12.7~12.9。如果 pH 太高，降低氢氧化纳的浓度，反之，增加氢氧化钠的浓度，确保比色溶液pH达到要求。

4．游离氯的浓度对酚盐方法的灵敏度和相关性有很大关系。DCI 是稳定的，已确定为 ISO（国际标准化组织）标准方法。但是，次氯酸钠可选择作为氯的供给源，次氯酸溶液浓度很不稳定，合适的浓度必须通过试验测定。如果达不到要求的灵敏度和相关性，调节二氯异氰酸盐或次氯酸钠试剂达到合适的数值，最后，再检查反应混合物的pH。

- 参考文献

Bran-LuBBe. Continous FLW Applications, Ammonia in Waste Water and Soil Extracts and other aqueous samples.