## 土壤全量铜、锌、铁、锰、钙、镁的测定                                  ——酸消解, 原子吸收分光光度法

- 金属元素	盐酸硝酸高氯酸消解法	日立Z2000原子吸收分光光度计

- 一、方法原理

土壤样品必要时经HNO3（或H2O2）预处理，除去碳酸盐或有机质，继用H2SO4-HF分解样品，破坏硅酸盐，再用HNO3-H2SO4-HClO4溶解残留物，经定容稀释得到定量待测滤液。待测液中铜、锌、铁、锰、钙、镁、镉、铬、铅用原子吸收分光光度法测定。

- 二、主要仪器

50mL聚四氟乙烯坩埚、电砂浴、原子吸收分光光度计、10 mL塑料注射器、塑料烧杯。

- 三、试剂

1．过氧化氢[ω（H2O2）30%，分析纯]。

2．氢氟酸[ω（HF）48%，分析纯]。

3．浓HNO3（优级纯）。

4．浓H2SO4（优级纯）。

- 四、操作步骤

称取0.5~1.0000 g通过0.15 mm筛的土样（风干或经105℃烘干）置于50 mL聚四氟乙烯坩埚中。如果样品是石灰性土壤，加水25 mL和浓HNO3溶液2 mL，置于水浴上蒸干，以除去碳酸盐；泥炭或腐殖土，加H2O210 mL在90℃水浴上蒸发至近干，反复用H2O2处理，直至不发生大量泡沫为止，以除去有机质（注2）。加浓H2SO4 3滴和HF10 mL（用塑料注射器加入）放在砂浴上，逐渐升高温度至200℃，蒸发溶液至干。用H2SO4-HF重复再处理1次。加浓HNO315 mL、浓H2SO42 mL和HClO45 mL，继续加热至白烟产生为止。冷却，用水25 mL洗涤容器内壁，用聚丙烯棒搅拌，使Cu、Zn等都溶于溶液中，将溶液移入50 mL容量瓶中，用去离子水定容。在样品消化的同时，作空白试验。

待测溶液、空白消化溶液和标准系列溶液用原子吸收光谱法测定铜、锌、铁、锰、钙、镁、镉、铬、铅。

- 五、钙、镁的测定

1．100 μg· mL-1钙标准溶液：称取碳酸钙（CaCO3，分析纯，经110 ℃烘干4 h）2.4972 g溶于1 moL·L-1盐酸溶液中，煮沸赶去二氧化碳，用水洗入1 L容量瓶中，定容。将此溶液用水稀释10倍，即为100 μg· mL-1钙标准溶液。

2．10 μg· mL-1镁标准溶液：称取金属镁（光谱纯）0.1000 g溶于少量6 moL·L-1 HCl溶液中，用水洗入1 L容量瓶中，定容。再稀释成10 μg·mL-1Mg。

3．50 g·L-1氯化锶或氯化镧溶液： 称15.20 g SrCl2·6 H2O溶于100 mL水中，此为50 g·L-1锶（Sr）溶液。或称LaCl3·7 H2O 13.40 g溶于100 mL水中，此为50 g·L-1镧溶液。

4．1.2 moL·L-1 HCl：即把浓 HCl稀释10倍。

5．标准曲线制作：分别吸取100 μg·mL-1钙标准溶液和10 μg· mL-1镁标准溶液0、1、2、3、4、5 mL，分别置于6个50 mL容量瓶中，然后分别加入与吸取待测滤液相同体积的空白溶液（即1.2 moL·L-1 HCl约20 mL的稀释液）（注2），再各加入50 g·L-1氯化锶或氯化镧溶液1 mL，用水定容，即得0、2、4、6、8、10 μg· mL-1Ca和0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1 Mg混合标准系列溶液。与样品在同一条件下用原子吸收分光光度计测定吸光度，绘制钙和镁的标准曲线。

- 6、结果计算

Ca或Mg（g·kg-1）=ρ×V× ts×10-3/ m

式中：ρ——标准曲线查得的Ca或Mg的质量浓度（μg·mL-1）；

V——测定时定容体积（mL）；

ts——分取倍数，待测液定容体积（mL）/吸取待测滤液体积（mL）；

m——干样品质量（g）；

10-3——将mg换算成g。

- 六、铁、锰的测定

1．500 μg·mL-1Fe标准溶液：溶解0.5000 g纯铁粉（优级纯）于1:1 HCl50 mL中，用去离子水定容至1 L。

2．500 μg· mL-1 Mn标准溶液： 称取无水MnSO4(优级纯)1.3745 g溶于水中，加浓 H2SO4 1 mL，用水定容至1 L。

3、标准曲线的制作：取7只50 mL容量瓶，按下表加入混合标准溶液0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL，再加入与待测溶液相同量的硝酸或盐酸（1:1硝酸或盐酸5 mL），用水定容。在样品测定的同时，在完全相同的条件下，测定其吸收值，制作标准曲线。

| 50 mL容量瓶编号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合标准液 ( mL ) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Fe、Mn ( μg· mL-1 ) | 0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |

- 4.结果计算

Fe（或Mn）含量（mg·kg-1）=ρ× V /m

式中：ρ ——从标准曲线查得Fe（或Mn）的质量浓度（μg· mL-1）；

V ——灰化溶解后定容体积（ mL）；

m ——干样品质量（g）。

- 七、铜、锌的测定

1、100 μg·mL-1Cu标准溶液：溶解纯铜0.1000 g于1:1HNO3 50 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1L。

2、100 μg·mL-1Zn标准溶液：溶解纯金属锌0.1000 g于1:1 HCl 50 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1 L。

3、标准Cu、Zn系列溶液：将10 μg·mL-1Cu和Zn标准溶液用去离子水稀释10倍，即为10 μg·mL-1Cu、Zn混合标准溶液，分别吸取100 μg·mL-1Cu、Zn混合标准溶液0、1、2、3、4、5 mL置于50 mL容量瓶中，加1:1 HNO3 5 mL，用去离子水定容，即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1的Cu、Zn标准系列。

标准曲线的制作：用与样品测定同样的操作参数，将Cu、Zn标准系列溶液在原子吸收光谱仪上测定其吸收值（A），制作浓度（μg·mL-1）—吸收值（A）标准曲线或求得直线回归方程。

4、结果计算

土壤全Cu（或Zn）含量（mg·kg-1）=（ρ-ρ0）×V / m

式中：ρ——标准曲线查得待测液中Cu或Zn的质量浓度（μg·mL-1）；

ρ0——标准曲线查得空白消化液Cu或Zn的质量浓度（μg·mL-1）；

V——消化后定容体积（mL）；

m——烘干土样质量（g）。