## 植物全钾的测定—— H2SO4- H2O2消煮，火焰光度法

全钾	火焰光度法	火焰光度计（FP6410），上海仪电分析仪器有限公司

一、方法原理

植物体内的钾素几乎全部以离子状态存在于植物组织中，所以植物中全钾除了可以用上述干灰法或湿灰化法（H2SO4-H2O2）以外，如果单独测定钾，还可以用1 moL·L-1           NH4OAc浸提法，或1 moL·L-1 HCl浸提法，同时测定Ca、Mg、Cu、Zn等元素。

待测液中的钾可直接用火焰光度计法测定，方法快速方便，结果可靠准确。由于植物样品中铁、铝等的干扰比土壤分析中的较小，所以干灰化法或湿灰化法制得的待测液，也可以用火焰光度计法快速测定全钾。

二、主要仪器

火焰光度计或原子吸收分光光度计、消煮管、控温消煮炉。

三、试剂

1．浓 H2SO4。

2．300 g·L-1 H2O2。

3．K标准溶液：100 μg·mL-1K标准溶液。准确称取KCl（分析纯，110 ℃烘2 h）0.1907 g溶解于水中，在容量瓶中定容至1 L，贮于塑料瓶中。

四、操作步骤

吸取 H2SO4- H2O2消煮好的待测溶液5 mL，置于50 mL容量瓶中，用水定容（注1），同系列标准溶液在火焰光度计或原子吸收分光光度计上测定。

标准曲线制作：吸取100 μg·mL-1K标准溶液0、2.5、5、7.5、10、15、20 mL，分别放入50 mL容量瓶中，各加入5 mL空白消煮液，用水定容至50 mL（注2）。此为含钾ρ（K）分别为0、5、10、15、20、30、40 μg·mL-1系列标准溶液。

将配制的钾标准系列溶液，以浓度最大的标准溶液在火焰光度计上调节检流计的满度（100），然后从稀到浓依序进行测定，记录检流计的读数。以检流计读数为纵坐标，钾的浓度（μg·mL-1）为横坐标，绘制标准曲线。

五、结果计算

全K（g· kg-1）= ρ× V× ts×10-3/ m

式中：  ρ——从标准曲线查得K的质量浓度（μg· mL-1）；

- V——测定液体积（mL）；

ts——分取倍数，消煮液定容体积（mL）/ 吸取消煮液体积（mL）；

m——烘干样品质量（g）。