## 植物全量铜、锌的测定                                  ——酸消解, 原子吸收分光光度法

金属元素	HNO3-HClO4消煮法    日立Z2000原子吸收分光光度计（日本）

一、主要仪器

50ml三角瓶、电砂浴、原子吸收分光光度计。

- 二、试剂

1．高氯酸[ρ（HClO4）≈1.60 g·cm-3，质量70%，优级纯]。

2．浓HNO3（优级纯）。

- 三、操作步骤

称样约1.00xxg于 50mL三角甁中，加硝酸-高氯酸混酸15mL 静置于通风柜，瓶口盖一弯颈小漏斗，待棕色烟出现，溶液上部出现大量白色气泡 消煮至溶液呈均匀淡黄色，且棕色烟几乎消失 ,稍冷滴加少量蒸馏水，过滤后合并滤液于25mL容量瓶,同时设置空白对照，除不加待测样品外，其他操作相同.

- 四、锌、铜的测定

1、100 μg·mL-1Cu标准溶液：溶解纯铜0.1000 g于1:1HNO3 50 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1L。

2、100 μg·mL-1Zn标准溶液：溶解纯金属锌0.1000 g于1:1 HCl 50 mL溶液中，用去离子水稀释定容至1 L。

3、标准Cu、Zn系列溶液：将10 μg·mL-1Cu和Zn标准溶液用去离子水稀释10倍，即为10 μg·mL-1Cu、Zn混合标准溶液，分别吸取100 μg·mL-1Cu、Zn混合标准溶液0、1、2、3、4、5 mL置于50 mL容量瓶中，加1:1 HNO3 5 mL，用去离子水定容，即得0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 μg·mL-1的Cu、Zn标准系列。

标准曲线的制作：用与样品测定同样的操作参数，将Cu、Zn标准系列溶液在原子吸收光谱仪上测定其吸收值（A），制作浓度（μg·mL-1）—吸收值（A）标准曲线或求得直线回归方程。

4、结果计算

植物全Cu（或Zn）含量（mg·kg-1）=（ρ-ρ0）×V / m

式中：ρ——标准曲线查得待测液中Cu或Zn的质量浓度（μg·mL-1）；

ρ0——标准曲线查得空白消化液Cu或Zn的质量浓度（μg·mL-1）；

V——消化后定容体积（mL）；

m——烘干土样质量（g）。