13C/12C、 15N/14N的测定

Delta V Advantage稳定同位素质谱仪   仪器型号：Delta V Advantage

产地：德国/赛默飞世尔公司

1、实验原理（快速燃烧模式）:

固态有机物由固体进样盘进入燃烧管,转化为N2、CO2,经GC分离，

进入IRMS。

- 特点:

称样量:N40μgC80μg(绝对含量，可根据样品情况增减)

氧气在预先设定的时刻自动注入反应炉，保证样品定量转换。

测量样品中的某元素总量的同位素比。

样品被锡杯包好，落入反应炉后燃烧。

燃烧产生N2和CO2，可能产生的NxO被燃烧管中的Cu还原为N2。

3、燃烧产物去除水分后，流入色谱柱进行分离。而后进入离子源，磁场分离后

进入收集器。仪器自动计算出13C/12C、 15N/14N同位素比，连续测试。

4、固体进样，N同位素测定：

固体进样，N同位素测定：

- 土样的处理方法：

- 称取适量的土样，用水浸湿，再加入1mol/L盐酸5ml，每隔1h搅拌10min，直至不再产生气泡为止，然后再用蒸馏水清洗至中性，将样品烘干，磨碎，待测。